彩色医用显示器 30台

尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小≤0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178°，响应时间≤8ms，支持彩色≥10.7亿，亮度≥500 cd/m2，均匀性≥80%，显示器完全符合DICOM3.14标准，产品内置OFF, Gamma1.8, Gamma2.0, Gamma2.2, CIE,User1, User2, DICOM+0.5,DICOM+1.3, DICOM等曲线，Display port ×2：最新一代数字视频接口，DVI-D ×2：计算机数字视频接口，VGA×1：模拟信号接口每套显示器配置专业显卡， AMD或者NVIDIA专业芯片组显卡（非游戏类显卡），DP信号输出≥3路，独立显存≥8G，底座支持90°旋转，仰角≥15°，俯角≥5°，升降≥80mm，原厂保修三年