全自动血小板聚集仪招标参数

1、检测原理：光电比浊法

2、测试通道：≥10个，具备恒温装置

3、搅拌方式：磁力搅拌

4、样本用量：富血小板血浆：≤250ul/项

贫血小板血浆：≤ 250ul/项

5、样本孔位：≥60个样本位

6、试剂位：≥5个，且具有冷藏系统

7、试剂用量：根据不同诱导剂用量不同可以设置

8、血小板功能检测试剂：不少于四种（ADP、AA、COL、EPI），须分别具有单独注册证。

9、加样方式：最好具有独立的加样针和试剂针，能够全自动加样

10、检测速度：≥40个单项测试/小时

11、温控精度：±0.3℃(37℃)

12、测试杯加载：具有连续机械手自动加装、卸载功能

13、检测参数：报告60秒、180秒、300秒和科研项目所需设定时间的聚集率及最大聚集率，并可汇至动态聚集曲线

14、质控与联网：具有仪器配套质控品，且质控物具有注册证，可记录质控数据并自动生成质控图

15、配置：设备主机，计算机工作站，操作软件，可与医院LIS联网

16、工作条件：操作环境：15-30℃，非冷凝湿度20-80%