## Sheet1
项目 | 数量 | 参数 | 配置
胃肠镜电动检查床 | 3 | 1、规格要求：1.1 长度：全长：210±2cm；床面长度：190±2cm；1.2 宽度：床面宽度：65±1cm；* 1.3 高度：床面低位：55±1cm；床面高位：78±1cm；复位高度：62±1cm；固定式垫枕：5±1cm；* 1.4背部电动升降，最大角度：75±5度；* 1.6 床面正位、反位倾斜最大角度：15±2度；* 1.8动态承重：整体升降承重最大175±5 kg。 2、材质要求：* 2.1 床面、垫枕使用户外高防皮革，抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；* 2.2 床面、垫枕内部采用高密度海绵，耐久结实，永不变形；* 2.3床架整体选用优质冷轧钢，超强承重，安全可靠。3、辅助要求：* 3.1 电动病床配有中控刹车系统，第5导向轮，轻巧方便，移动灵活；* 3.2配制四片可升降护栏(可选配两片式护栏)，床尾扶手，圆角设计，方便移动,保护医患人员安全；* 3.3输液架卡位及伸缩式双段设计四挂钩输液架，高度调节：85—150cm；（选配）* 3.4 床边按钮、脚踏控制、红外无线遥控三套操作系统，提高操作效率。4、功能要求：4.1 整床电动水平升降；4.2背部电动升降；4.3 整床电动正位、反位倾斜；* 4.4 全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控，提高效率；* 4.5 全功能一键复位。 | 主体床架，输液支架，医用检查垫（NP），纸筒，静音万向轮，遥控器，内镜转运车，诊疗附件挂架