代谢车技术参数

项目技术规格：

一．基本要求：

1.1、测量原理：间接能量测定法；

1.2、测量方法：重复呼吸法（Breath-by-Breath）；

★1.3、配备20个以上压差式流速传感器；

1.4、设计紧凑，整机可通过台车自由移动；

1.5、系统可通过流量传感器与呼吸机直接连接，以进行间接能量测定；

1.6、系统能对周围环境实时监测以保证数据准确；

1.7、可增加直接FICK法测量无创心排量等血流动力参数；

1.8、预计值系统；

1.9、适用为各种患者测量REE,RQ等参数；

1.10、软件提供非生理气体交换事件的过滤功能，操作者可剔除不需要的数据；

★1.11、触摸屏，方便在ICU紧凑的环境中移动；

1.12、设备初次启动预热时间≤30min；

★1.13、采用图标式操作方式，使操作变得非常简单。

★1.14、采用双向压差式彻底防交叉感染流速传感器，流速传感器终生消毒使用，无须更换。

1.15、自我校准功能（温度、气压和湿度）

二．核心元件技术要求：

2.1、双向皮托管流速传感器精确度：+/-3%或10ml，分辨率：2.4ml/sec；

2.2、呼吸机直连双向压差式流速传感器精确度：+/-3%，死腔量：≤15ml，可直接与呼吸机连接，不受偏流影响；

2.3、流量传感器的测量范围±4.5L/s；

2.4、氧分析器和二氧化碳分析器采样频率：100ml/min，响应时间小于130ms；

2.5、氧分析器参数：燃料电池，测量范围为1%-100%，精度±0.1%；

2.6、二氧化碳分析器参数：测量范围为0%-10%，精度±0.1%；

2.7、气体采样：干燥气体取样回路、侧面气流取样：取样率80-100ml/min；

三．测试模式：

3.1、静息能量代谢测试、基础能量代谢测试；

3.2、直接FICK法测心排量；

3.3、直接连接呼吸机测试；

3.4、实时监测参数与报告；

3.5、静息能量代谢值REE；

3.6、静息能量代谢预计值REE pred；

3.7、呼吸熵RQ；

3.8、碳水化合物消耗占比CHO/REE；

3.9、脂肪消耗占比FAT/REE；

3.10、蛋白质消耗占比PROT/REE；

3.11、营养代谢报告；

3.12、呼气末二氧化碳报告；

3.13、无创心排量报告；

3.14、可选多种预制报告格式，报告输出到Windows兼容打印机。