**麻醉科**

**便携式可视喉镜及配套耗材**

技术要求：

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动

3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤35mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

5、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

6、镜片角度：42度

7、配套PCTG材料一次性使用喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高。

8、视场角60º±15%

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

10、液晶屏像素（PIX ）：720\*480

11、分辨率≥7.87LP/mm

12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式

13、纺锤型短手柄设计，握持舒适

14、具有特殊防雾功能

15、手柄防水等级：IPX7

16、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像16小时

17、支持WIFI无线传输图像，触屏操作。

18、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ

19、充电器输出：5V，1000mA

20、充电时间：＜3小时

21、持续放电时间：＞3小时

22、充电次数：＞300次

23、内置可充电式锂电子聚合物电池

24、由厂家负责售后服务

以上标注★号为本次招标重要实质性要求，不允许有负偏离"

喉镜片要求：由卡扣悬臂、气管插管通道、镜片支架通道和压舌片组成；喉镜片分为

大、中小等不同型号；喉镜片长度范围为：63—137mm；可插入部分长度范围为：

52—123mm；镜尖宽范围为：9-18mm；摄像头处镜片厚度范围为：9.5-13.5mm

。

配置要求：

1 UET显示部件 1 个 9装箱单 1 个

2 镜片支架部件C3 1 个 10消毒帽 1 个

3 充电器 1 个 11大、中、小号配套喉镜片各一套

4 数据线 1 根

5 环保专用箱 1 个

6 保修卡 1 张

7 说明书 1 本

8 合格证 1 张